|  |
| --- |
| **WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH** |
| **Lp.** | **Nazwa towaru materiału , opis , parametry...** | **szt./komp.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto)** | **Wartość VAT (zbiorczo)** | **Wartość brutto****(ilość x cena jednostkowa)** | **Uwagi** |
| **1.** | **Wyposażenie standardowe systemu:*** \*4-kanałowy wzmacniaczy  Easy Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe **6 wejść “touch proof”** które pozwalają w każdym momencie użytkowania rozbudować urządzenia 2 kanałowy do systemu 4 kanałowej bez konieczności wymiany urządzenia
* **\*PRODUKT POLSKI !**
* \*impedancja wejściowa co najmniej **100 Mohm**
* \*pojemność wejść nie większa niż **100pF**
* \*filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający możliwie dobrą odpowiedź \*impulsową (przedstawienie przebiegu czasowego dla sygnału prostokątnego 10Hz i włączonym filtrze notch)
* \*częstotliwość odbioru danych (OWR) **2000 próbek/s** na kanał
* \*wzmacniacz spełnia wymagania bezpieczeństwa elektrycznego wg PN-EN 60601-1,
* **\*laptop** (INTEL i5, SDD 256 GB nVidia, Windows 10) z **dodatkowym monitorem LCD**
* \*intuicyjne i przyjazne w obsłudze oprogramowanie systemu Easy Biofeedback w całości w języku polskim, przeznaczone do treningu
* \*zestaw plansz do prowadzenia treningu w technologii **Virtual Reality**
* \*Gogle Oculus **VR**
* \*Oprogramowanie **Easy Biofeedback VR**
* **\*„Moduł Easy”**umożliwia automatyczne ustawienie poziomu trudności w grze. Belki ustawiają się same i stale dostosowują poziom trudności. Istnieje możliwość zmiany online poziomu trudności która natychmiast podczas prowadzenia treningu przekłada się na wynik w grze
* \*funkcja porównywania wyników treningów –„postępy treningów”
* \*zapis fal na podstawie obliczeń **RMS**
* \*zestaw elektrod miseczkowych (wszystkie elektrody umieszczone na głowie, łączne z elektrodą referencyjną i uziemiającą)
* \*intuicyjne łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w całości w języku polskim do rejestracji Klientów, sprawdzenia prawidłowego podłączenia elektrod, sterowania planszami Easy Biofeedback oraz do tworzenia raportów
* \*plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej
* **\*pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym** [on-line] w trakcie treningów, stale widoczne na ekranie trenera

**Nowoczesny czepek Easy Biofeedback:*** \*Czepek wykonany z elastycznego materiału stosowanego do wykonania skafandrów dla nurków
* \*Na czepku zaznaczone i odpowiednio opisane punkty z systemu 10/20
* \*Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe
* \*Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu
* \*Czepek posiada opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie
* \*Czepek w rozmiarze M (48-54 cm) w kolorze czerwonym
* \*Żel posiadający bardzo dobre wartości przewodzeniowe 470g
* \*Strzykawka z pipetą do aplikowania żelu

**Nowe, unikalne funkcje Easy Biofeedback:*** \*nowoczesny aparat 5 generacji
* \*intuicyjne i łatwe w obsłudze Polskie oprogramowanie
* \*definiowanie własnych protokołów treningowych
* \*aktualizacje oprogramowania online przez Internet
* \*plansza „Puzzle” – możliwości dodawania własnych zdjęć do gry
* \*plansza „Film”- możliwość ściągnięcia i odtwarzania filmów z YouTube
* \*plansza “Pszczoły” polega na zliczeniu pszczół wylatujących z ula i po 5 sekundach pojawia się wynik ile pszczół faktycznie wyleciało z ula. Istnieje możliwość ustawienia dowolnej ilości wylatujących pszczół.

**Komputer w standardzie*** \*laptop o parametrach IntelCore i5, grafika nVidia, Windows 10, SSD 266 GB
* \*laptop dołączany do każdego zestawu

**Monitor w standardzie*** monitor LED 24 cale
* monitor dołączany do każdego zestawu
* **Szkolenie dla jednej osoby z obsługi urządzenia w cenie**
 |  |  |  |  |  |  |